BRIDGE101A

电桥/应变仪数据记录仪

| 目录 |  |
| --- | --- |
| 2 | 产品概述 |
| 2 | 安装指南 |
| 2 | 设备操作 |
| 3 | 设备维护 |
| 4 | 需要帮助吗？ |

产品用户指南

要查看完整的MadgeTech产品线，请访问我们的网站madgetech.com。

产品概述

Bridge101A数据记录仪测量和记录电压，通常与应变片、称重传感器或其他低电平直流电压源配合使用。该设备旨在精确测量和记录仪表的输出，以确定一段时间内结构或物品上的应力，扭矩，应变和压力等参数水平

提供三种不同的测量范围（±32 mV，

±160 mV或±1200 mV），Bridge101A提供高达4 Hz的读取速率，存储容量超过2，000，000个读数（可选存储回绕）。该设备可以配置为在指定的日期和时间启动，最多提前24个月，按钮启动/停止功能允许用户在需要时启动或停止现场记录数据

*MadgeTech建议使用350或1000 Ω应变计。120 Ω应变片可与Bridge 101A配合使用，但不建议使用，因为这会缩短电池寿命，可能会增加噪声水平，并限制低端温度工作。

安装指南

安装接口电缆

IFC 200-将设备插入USB端口。驱动程序将自动安装。

安装软件

该软件可从MadgeTech网站madgetech.com下载。按照安装向导中提供的说明进行操作。

## 设备操作

连接并启动数据记录器

- 软件安装并运行后，将接口电缆插入数据记录仪。

- 将接口电缆的USB端连接到计算机上打开的USB端口

- 设备将出现在连接设备列表中，突出显示所需的数据记录器。

- 对于大多数应用程序，请从菜单栏中选择自定义启动，然后选择所需的启动方法，

读取速率和适用于数据记录应用程序的其他参数，然后单击开始。（“快速启动”应用最新的自定义启动选项，“批量启动”用于同时管理多个记录器，“实时启动”在连接到记录器时存储数据集。

- 设备的状态将更改为运行、等待启动或等待手动启动，具体取决于您的启动方法。

- 断开数据记录器与接口电缆的连接，并将其放置在环境中进行测量。

注意：当达到内存末尾或设备停止时，设备将停止记录数据此时，设备无法重新启动，直到计算机重新装备它

从数据记录器

- 将记录器连接到接口电缆。

- 在“已连接设备”列表中突出显示数据记录器单击菜单栏上的“停止”

- 数据记录器停止后，在记录器突出显示的情况下，单击下载。

- 下载将卸载并保存所有记录的数据到PC。

产品用户指南

器械操作（已禁用）

警报设置

要更改闹钟设置：

  - 从MadgeTech软件的设备菜单中选择报警设置将出现一个窗口，允许设置高低报警和警告报警。

  - 按下“更改”以编辑值。

  - 勾选启用警报设置以启用该功能，并勾选每个高和低，警告和警报框以激活它。可以手动或使用滚动条在字段中输入值

  - 单击保存保存更改。要清除激活的报警或警告，请按清除报警或清除警告按钮。

  - 要设置报警延迟，请在报警延迟框中输入持续时间，在该框中读数可以超出报警参数。

设置密码

对设备进行密码保护，使其他人无法启动、停止或重置设备;

- 在“连接的设备”面板中，单击所需的

- 在“设备”选项卡上的“信息”组中，单击“属性”。或者，右键单击设备并在上下文菜单中选择属性

- 在“常规”选项卡上，单击“设置密码”。

- 在出现的框中输入并确认密码，然后选择确定。

LED指示灯

状态：绿色LED每5秒闪烁一次，指示设备正在记录。

报警：红色LED每1秒闪烁一次，表示设置了报警条件。

多重启动/停止模式激活

- 要启动设备：按住按钮5秒钟，绿色LED将在此期间闪烁设备已开始记录。

- 要停止设备：按住按钮5秒钟，红色LED将在此期间闪烁。设备已停止记录。

触发设置

该设备可以被编程为仅基于用户配置的触发设置进行记录

- 在“连接的设备”面板中，单击所需的设备

- 在“设备”选项卡上的“信息”组中，单击“属性”。或者，右键单击设备并在上下文菜单中选择属性

- 在“属性”窗口中选择触发器

- 触发格式在窗口或两点模式下可用。 窗口模式允许定义高和/或低触发设定点，以及当超过设定点时记录的触发样本计数或时间“窗口”。 两点允许为高触发器和低触发器定义不同的启动和停止设定点。

有关如何配置触发器设置的说明，请参阅madgetech.com上的触发器设置-MadgeTech 4数据记录器软件视频

设备维护

电池更换

材料：小号十字头螺丝刀和备用电池（LTC-7 PN）

- 用螺丝刀刺穿背面标签的中心，然后拧下外壳。

- 垂直于电路板拉动电池，取出电池

- 将新电池插入端子并验证其是否牢固。

- 将存储模块牢固地拧回

注意：请务必不要过度拧紧螺钉或剥离螺纹。

重新校准

建议每年重新校准要将设备送回进行校准，请访问madgetech.com。

# 需要帮助吗？

## 产品支持故障排除：

  - 请访问我们的在线资源madgetech.com/resources。

  - 联系我们友好的客户支持团队（603）456-2011或support@madgetech.com。

## MadgeTech 4软件支持：

  - 请参阅MadgeTech 4软件的内置帮助部分

  - 从madgetech.com下载MadgeTech 4软件手册。

  - 联系我们友好的客户支持团队（603）456-2011或support@madgetech.com。

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com ■http://www.eofirm.com