公司简介

致命性合规系统

LCS 140是一款数据记录仪，具有完整的湿球/干球系统，允许用户在普通湿度传感器不适用的高温应用中记录湿度LCS140摒弃了使用心理测量仪进行计算的复杂性，支持易于使用的MadgeTech 4软件。

双探头LCS 140能够承受-40°C至+140°C（-40°F至+284°F）的温度，同时读取湿球和干球读数，

LCS140包括：

- LCS140双探头数据记录仪

- 储液瓶（建议仅使用蒸馏水

- 湿球袜

- 挂具

LCS140与最新的MadgeTech 4软件兼容，使启动、停止和下载变得简单而容易。提供图形、表格和汇总数据

MadgeTech 4软件功能

- 多图叠加

- 统计

- 数字校准

- 放大/缩小

图表视图

  - 平均动力学温度

  - 全时区支持

  - 数据注释

  - 最小值/最大值/ 均线

冷却标记

P

导出到Excel

表格数据视图

注：建议储液瓶中仅使用蒸馏水。

特征

- 1秒读取速率

- 可编程启动和停止时间

- 32，767阅读

- 记忆包装

- 用户可更换电池

- 电池寿命指示器

- 触发设置

- 可选密码保护

- 致死率方程（F0，PU）

- 摘要视图

自动化

公司简介

规格

| 一般 |  |
| --- | --- |
| 启动模式 | 软件可编程立即启动或延迟启动最多提前18个月 |
| 停止模式 | 手动或定时（特定日期和时间） |
| 存储器 | 32，767个读数 |
| 密码保护 | 可将可选密码编程到设备中，以限制对配置选项的访问。可以使用密码读取数据。 |
| 触发设置模式下的读数 | 16，383次阅读 |
| 触发设置 | 可以设置上限和下限一旦数据达到或超过设定的限制，设备将记录到内存中。还可以对双电平启动和停止触发器进行编程。用户可以指定 装置触发后的读数（仅在通道#1上触发） |
| 环绕 | 是的 |
| 校准 | 通过软件进行数字校准 |
| 校准日期 | 在设备内自动记录 |

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问madgetech.com了解详情。

| 温度 |  |
| --- | --- |
| 温度传感器 | 刚性RTD探头 |
| 温度范围 | -40 °C至+140 °C（-40 °F至+284°F） |
| 决议 | 0.01 °C（0.02 °F） |
| 校准精度 | ±0.1 °C（±0.18 °F） |

| 电池类型 | 内置3.6V高温锂电池;用户可更换 |
| --- | --- |
| 电池寿命 | 1年典型 （25 °C/77°F时的1分钟读取速率 |
| 数据格式 | 日期和时间戳°C，°F，°R，K |
| IP等级 LCS140数据记录仪 | IP68 |
| 时间精度 | 1分钟/月，25 °C（77°F） 延长工作时间：140°C时±20分钟/月（±450 ppm） |
| 计算机接口 | 需要IFC 400或IFC 406USB扩展坞;125，000波特 |
| 操作系统兼容性 | Windows XP SP3或更高版本 |
| 软件兼容性 | 标准软件版本4.2.19.0或更高版本安全软件版本4.2.18.0或更高版本 |
| 操作环境 | -40 °C至+140 °C（-40 °F至+284°F） 0% RH至100% RH，0.002 PSIA至100PSIA |
| 尺寸 | 13.25英寸x 1.75英寸x 1.2英寸 (337（44毫米x30毫米） |
| 重量 | 6.3盎司（178克） |
| 材料 | 316不锈钢/Radel |
| 批准 | CE |

电池损坏：火灾、爆炸和严重烧伤危险。不得短路、充电、强行排放、压碎、穿透或焚烧。如果加热到150ºC（302ºF）以上，电池可能会泄漏或爆炸。

订购信息

| 公司简介 | PN902168-00 | 致命性合规系统 |
| --- | --- | --- |
| IFC 400 | PN900319-00 | 带USB电缆的扩展坞 |
| IFC 406 | PN900325-00 | 6端口，带USB电缆的多路复用器扩展坞 |
| LCS140数据记录仪 | PN902229-00 | 仅限LCS140数据记录仪 |
| LCS140悬挂夹具 | PN902230-00 | 仅限LCS 140悬挂夹具 |
| LCS140瓶 | PN902231-00 | LCS140拉丝铝瓶4盎司 |
| LCS140大瓶 | PN902308-00 | LCS140拉丝铝瓶8盎司 |
| LCS140额外袜子 | PN902232-00 | LCS140额外袜子（6件装） |
| ER14250MR-145 | PN900097-00 | LCS140双探头数据记录仪的更换电池 |

数量折扣电话（603）456-2011或电子邮件sales@madgetech.com

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com■http://www.eofirm.com