电机101A

电机数据记录器

| 目录 |  |
| --- | --- |
| 2 | 产品概述 |
| 2 | 安装指南 |
| 2 | 数据记录仪接线 |
| 3 | 设备操作 |
| 4 | 设备维护 |
| 4 | 需要帮助吗？ |

产品用户指南

要查看完整的MadgeTech产品线，请访问我们的网站madgetech.com。

产品概述

Motor 101 A测量和记录电机或其他设备的开/关当电流开关超过150mA设定点时，状态发生变化。这使得大多数基本设备都能得到监控。

安装指南

安装接口电缆

IFC 200（单独销售）-将设备插入USB端口。驱动程序将自动安装。

安装软件

该软件可从MadgeTech网站madgetech.com下载。按照安装向导中提供的说明进行操作。

# 数据记录仪接线

接线选项

电机101A有一个双位可拆卸螺丝端子连接。它接受2线配置。电机101 A测量和记录电机或其他设备的开/关状态

两百安培当通过开关的电流超过150 mA时，发生状态变化或跳闸设定点

分芯开关便于安装。

对于小于跳变点的负载，将导线缠绕在设备主体周围并穿过中心，以增加流经设备的电流量，直到超过跳变点。

警告：注意极性说明。 不要将电线连接到错误的端子上。

设备操作

连接并启动数据记录器

- 软件安装并运行后，将接口电缆插入数据记录仪。

- 将接口电缆的USB端连接到计算机上打开的USB端口。

- 设备将显示在“已连接设备”列表中。突出显示所需的数据记录器。

- 对于大多数应用程序，请从菜单栏中选择自定义启动，然后选择所需的启动方法，

读取速率和适用于数据记录应用程序的其他参数，然后单击开始。

  - 快速启动应用最新的自定义启动选项

  - Batch Start用于同时管理多个记录器

  - Real Time Start在连接到记录器时存储数据集的记录

- 设备的状态将更改为运行、等待启动或等待手动启动，具体取决于您的启动方法。

- 断开数据记录器与接口电缆的连接，并将其放置在环境中进行测量。

注意：当达到内存末尾或设备停止时，设备将停止记录数据。此时，设备无法重新启动，直到计算机重新装备它。

从数据记录器下载数据

- 将记录器连接到接口电缆。

- 在“已连接设备”列表中突出显示数据记录器单击菜单栏上的“停止”。

- 数据记录器停止后，在记录器突出显示的情况下，单击下载。

- 下载将卸载并保存所有记录的

## 工程单位

工程单位用于将一个测量读数转换为另一个。MadgeTech软件允许软件级工程单位（下载后转换为数据）。某些设备具有设备级工程单位，下载后会自动显示在所选的测量单位请参阅madgetech.com/resources/视频上的工程单元视频，了解逐步设置说明。

设置密码

要对设备进行密码保护，以便其他人无法启动、停止或重置设备：

- 在“连接的设备”面板中，单击所需的设备

- 在“设备”选项卡上的“信息”组中，单击“属性”。或者，右键单击设备并在上下文菜单中选择属性。

- 在“常规”选项卡上，单击“设置密码”。

- 在出现的框中输入并确认密码，然后选择确定。

LED指示灯

|  | 绿色LED闪烁：10秒表示记录，15秒表示延迟启动模式。 |
| --- | --- |
|  | 红色LED闪烁：10秒表示电池和/或内存不足，1秒表示报警状态。 |

多重启动/停止模式激活

  - 要启动设备：长按屏幕上的

5秒，绿色LED将在此期间闪烁设备已开始记录。

  - 要停止设备：按住按钮5秒钟，红色LED将在此期间闪烁。设备已停止记录。

设备维护

电池更换

材料：小号十字头螺丝刀和备用电池（LTC-7 PN）

- 用螺丝刀刺穿背面标签的中心

- 垂直于电路板拉动电池，取出电池

- 将新电池插入端子并验证其是否牢固。

- 将存储模块牢固地拧回

注意：请务必不要过度拧紧螺钉或剥离螺纹。

## 重新校准

建议每年重新校准要将设备送回进行校准，请访问madgetech.com。

需要帮助吗？

# 产品支持故障排除：

  - 请访问我们的在线资源madgetech.com/资源。

  - 联系我们友好的客户支持团队（603）456-2011或support@madgetech.com。

# MadgeTech 4软件支持：

  - 请参阅MadgeTech 4软件的内置帮助部分

  - 从madgetech.com下载MadgeTech 4软件手册。

  - 联系我们友好的客户支持团队（603）456-2011或support@madgetech.com。

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com■http://www.eofirm.com