对于许多需要同时监测环境温度和湿度的应用用于仓库和

RHTemp 101 A可测量-40 °C至+80 °C的环境温度和0% RH至95% RH的湿度。

这种紧凑的设备几乎可以放置在任何地方，以提供准确的环境温度和湿度记录。使用多个RHTemp101A来捕获大型房间或设施的完整映射。

使用MadgeTech软件，可将器械配置为以用户选择的间隔记录，频率为每秒一次读数，频率为每24小时一次读数。RHTemp101A具有10年的电池寿命，每个通道可以存储超过1，000，000个读数

这款价格实惠、维护成本低的设备在医疗&制药行业、存储监控和通用湿度记录等许多应用中很受欢迎。

MadgeTech4软件功能

P

统计

导出到Excel

# 特征

- 10年电池寿命

- 1秒读取速率

- 多重启动/停止功能

- 超高速下载

- 每通道1，047，552个读数，存储容量

- 记忆包装

- 精密RTD传感元件

- 电池寿命指示器

- 可选密码保护

- 可编程高和低报警

- NIST可追踪

- 现场可升级

好处

- 简单的设置和安装

- 最低限度的长期维护

- 长期实地部署

- 小巧便携

应用

- 实施HACCP计划

- HVAC

- 仓库监控

- 博物馆监控

- 医疗/制药

- 通用湿度记录

  - 多图叠加

  - 统计

  - 数字校准

  - 放大/缩小

图表视图

    - 平均动力学温度

    - 全时区支持

    - 数据注释

    - 最小值/最大值/ 均线

表格数据视图

RHTemp101A

湿度和温度数据记录器

致死率方程（F0，PU）

- 摘要视图

自动化

RHTemp101A

规格

| 温度 |  |
| --- | --- |
| 温度传感器 | 精密RTD元件 |
| 温度范围 | -40 °C至+80 °C（-40 °F至+176°F） |
| 温度分辨率 | 0.01温度（°C） |
| 校准精度 | ±0.5 °C（±0.9 °F）从0 °C到55 °C（+32 °F到+131°F） ±1.0 °C（±1.8 °F）从-40 °C到0 °C（-40 °F到+32°F） 和+55.01 °C至+80 °C（+131.01 °F至+176°F） |

| 一般 |  |
| --- | --- |
| 启动模式 | 立即开始 延迟启动长达18个月多次重复启动/停止 |
| 停止模式 | 通过软件手动计时（具体日期和时间） |
| 多重启动/停止模式 | 多次启动和停止设备，无需下载数据或与PC通信 |
| 实时记录 | 可与PC机配合使用，实时监控和记录数据 |
| 密码保护 | 可将可选密码编程到设备中，以限制对配置选项的访问。数据可以在没有密码的情况下读取。 |
| 存储器 | 每通道1，047，552个读数;软件可配置 记忆体绕回 349，184个读数（多个启动/停止模式） |
| 环绕 | 是的 |
| 阅读率 | 每秒1次读数，最多每24小时 |
| 报警 | 可编程的上限和下限;当湿度达到或超过设定限值时，警报被激活 |
| 个led | 2个状态LED |
| 校准 | 通过软件进行数字校准 |
| 校准日期 | 在设备内自动记录 |
| 电池类型 | 包括3.6 V锂电池;用户可更换 |
| 电池寿命 | 15分钟阅读速率下的典型寿命为10年 |
| 数据格式 | 标注日期和时间：°C、°F、K、°R; %RH、mg/ml水蒸气浓度、露点 |
| 时间精度 | ±1分钟/月，25 ºC（77ºF） |
| 计算机接口 | USB（需要接口电缆）; 115，200波特 |
| 操作系统兼容性 | Windows XP SP3或更高版本 |
| 软件兼容性 | 标准软件版本2.03.06或更新版本安全软件版本4.1.3.0或更新版本 |
| 操作环境 | -40 ºC至+80 ºC（-40 °F至+176°F） 0% RH至95% RH无冷凝 |
| 尺寸 | 1.4英寸x 2.1英寸x 0.6英寸（35 mm x 54 mm x 15mm） |
| 重量 | 0.8盎司（24克） |
| 材料 | 聚碳酸 |
| 批准 | CE |

| 湿度 |  |
| --- | --- |
| 湿度传感器 | 内部半导体 |
| 湿度范围 | 0% RH至95%RH |
| 湿度分辨率 | 0.1%相对湿度 |
| 校准精度 | ±3.0% RH |
| 规定精度范围 | 25% RH至75%RH +20 °C至+40°C 滞后误差1%典型值，3%最大值 |

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问madgetech.com了解详情。

电池损坏：火灾、爆炸和严重烧伤危险。请勿再充电、分解、加热至100 °C（212 °F）以上、焚烧、压碎或将内容物暴露于水中。

订购信息

| RHTemp101A | PN 901499-00 | 湿度和温度数据记录器 |
| --- | --- | --- |
| IFC 200 | PN 900298-00 | USB接口电缆 |
| LTC-7PN | PN 900352-00 | RHTemp101A的替换 |

数量折扣电话（603）456-2011或电子邮件sales@madgetech.com

■电话：+86755-84200058■传真：+86755-28225583■邮箱：eofirm.comhttp://www.eofirm.com■www.example.com