TCTEMP2000热电偶温度记录仪

液晶屏

特征

- 大型背光LCD

- 内部温度传感器和一个外部输入，可接受J、K、T、E、R、S、B、N

- 带锁定功能的前键盘

- 高速下载

- 实时操作

- 最小值/最大平均统计

- 可编程启动/停止时间

- 用户可更换电池和外部电源

- 壁装式

好处

- 简单的设置和安装

- 最低限度的长期维护

- 长期实地部署

应用

- HVAC应用

- 烘箱仿形

- HACCP计划实施

- 过程验证和确认

- 仓库监控

- 博物馆和实验室监测

- 医疗/制药

- 环境研究

- 食品储存

- 活货物运输

- 混凝土养护/施工

TCTemp2000是一款电池供电的热电偶温度记录仪，配有LCD显示屏。它有一个内部温度传感器和一个用于J、K、T、E、R、S、B和N型热电偶的外部输入

8键键盘和大液晶显示屏提供了方便的访问当前数据和记录仪设置。此外，LCD上还显示内存和电池

可用的屏幕数据包括：统计数据（最小值、最大值、平均值）;记录状态（开始、停止和记录速率）;显示选项（单位、文本大小）;以及校准信息（校准日期、重新校准日期）。可以在日志记录期间随时清除统计信息。

TCTemp2000拥有131，071个读数，是市场上任何类似数据记录仪中存储容量最大的之一。非易失性存储器将保留记录的数据，即使AC和电池电源丢失。

TCTemp2000使用9V电池，在显示器关闭的情况下，以1分钟的读取速率运行，典型电池寿命为1年。在连续LCD和无背光使用的情况下，平均电池寿命为30天。为了节省电力，LCD和背光都具有可配置的自动关闭选项。那些想要保持LCD和背光持续活跃的人只需要将该单元连接到AC电源，保持9V电池连接作为备份。

MADGETECH数据记录仪软件

软件功能：

- 多图叠加

- 统计

- 数字校准

- 放大/缩小

- 致死率方程（F0，PU）

- 平均动力学温度

- 全时区支持

- 数据注释

- 最小值/最大值/ 均线

- 数据表视图

- 自动报告生成

- 摘要视图

- 多语言

一

关键

- 图形视图	E

- 表格数据视图

- 统计

- 数字校准

- 复制到Excel®

D

B

C

TCTEMP2000规格 *

| 内部通道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度范围： | -20 ºC至+60ºC |  |  |
| 温度分辨率： | 0.1ºC |  |  |
| 校准准确度： | ±0.5 ºC（0 ºC至+50ºC） |  |  |
| 热电偶通道 |  |  |  |
| 热电偶类型： | J、K、T、E、R、S、B、N |  |  |
| 热电偶连接： | 超小型内螺纹（SMP）、固定螺丝端子或可插拔螺丝端子 |  |  |
| 冷端补偿： | 自动，基于内部通道 |  |  |
| 最大热电偶 抗性： | 1000磅，建议 100磅 |  |  |
| 热电偶 | 范围（ºC） | 决议 | 精度 |
| J | -210至+760 | 0.1ºC | ±0.5ºC |
| K | -270至+1370 | 0.1ºC | ±0.5ºC |
| 不 | -270至+400 | 0.1ºC | ±0.5ºC |
| E | -270至+980 | 0.1ºC | ±0.5ºC |
| R | -50至+1760 | 0.5 º C | ±2.0℃ |
| S | -50至+1760 | 0.5ºC | ±2.0℃ |
| B | +50至+1820 | 0.5ºC | ±2.0℃ |
| N | -270至+1300 | 0.1ºC | ±0.5ºC |
| 点阵液晶 |  |  |  |
| 产品尺寸： | 2.5英寸x 1.375英寸（63 mm x 35mm） |  |  |
| 文字说明： | 可配置通道文本大小 |  |  |
| 指标： | 电源、状态、内存 |  |  |
| 背光： | 可配置，带自动关闭和对比度调整 |  |  |

| 开始/停止时间： | 软件可编程的开始时间和日期，最多可提前六个月;可编程的停止时间 |
| --- | --- |
| 内存： | 每通道131，071个读数;总读数262，143个;软件可配置内存回绕 |
| 阅读速度： | 每2秒1次读数，最多1次读数 每24小时 |
| 校正： | 通过软件进行数字校准 |
| 校准日期： | 在设备内自动 |
| 电池类型： | 包括9V锂电池，用户可更换;可选AC适配器 |
| 电池寿命： | 1年电池寿命，1分钟读取速率，显示关闭。连续使用LCD且不使用背光时，通常可使用30天 |
| 数据格式： | 日期和时间戳：ºC、ºF、K、ºR |
| 时间精度： | ±1分钟/月（20 ºC至30ºC） |
| 计算机接口： | USB（需要接口电缆）;115，200波特 |
| 软件方面： | XP SP3/Vista/Windows 7/Windows8 |
| 操作环境： | -20 ºC至+60 ºC，0% RH至95%RH 非冷凝 |
| 产品尺寸： | 4.8英寸x 3.3英寸x 1.25英寸 (122（毫米x84毫米x32毫米） |
| 重量： | 16盎司（440克） |
| 附件： | 黑色阳极电镀铝 |
| 批准： | CE |

电池损坏：火灾、爆炸和严重烧伤危险。不得短路、充电、强行排放、压碎、穿透或焚烧。如果加热到80 ºC（176 ºF）以上，电池可能会泄漏

温度湿度

询问	压力

我们的其他	pH值

数据	级别

伐木工	震惊

LCD显示脉冲/事件/状态电流

电压无线内部安全

光谱振动运动

订购信息

* 规格如有变更，恕不另行通知。具体的保修补救限制适用。请致电1-603-456-2011或登录www.madgetech.com获取优惠。

| 模型 | 描述 |
| --- | --- |
| TCTemp2000 | 带LCD的热电偶温度记录仪 |
| IFC 200 | 软件、手册和USB接口电缆 |
| U9VL-J | TCTemp2000的更换电池 |
| 校准证书 | 数据记录仪可获得校准证书 |

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com■http://www.eofirm.com