TCTempX系列

4、8、12和16通道热电偶数据记录器

新的TCTempX系列由4、8、12和16通道热电偶数据记录仪组成，读取速率高达4 Hz。改进包括消除接口电缆（使用标准USB-A到Micro USB），增加更多读数的内存

此外，TCTempX系列还为每个通道提供单独的冷端补偿，提高了精度和响应时间，如果在测井过程中探头被移除或切断，软件会自动注释数据。为了便于识别，每个频道都可以用最多10位数的标题命名。为了最大限度地提高内存容量，用户可以启用或禁用通道。

TCTempX系列是各种应用的理想选择，无论是远程温度监控还是集中多点监控。同时记录所有通道的数据监测周期完成后，可以下载数据

MadgeTech4软件功能

P

冷却标记

导出到Excel

特征

- 高达4 Hz的读取速率

- 明渠检测

- 标题频道

- 接受J、K、T、E、R、S、B、N型热电偶

- 外部电源或用户可更换电池

- 按钮或可编程启动

- 包括校准证书

好处

- 简单的设置和安装

- 最低限度的长期维护

- 长期实地部署

应用

- 仓库监控

- 冰箱监控

- 医疗和制药

- 烘箱监测

- 柜室确认

- 烟屋

- 食品加工

- HVAC

- 发动机研究

- 多图叠加

- 统计

- 数字校准

- 放大/缩小

图表视图

  - 平均动力学温度

  - 全时区支持

  - 数据注释

  - 最小值/最大值/ 均线

表格数据视图

- 致死率方程（F0，PU）

- 摘要视图

自动化

TCTempX系列

规格

| 一般 |  |
| --- | --- |
| 启动模式 | 软件可编程立即启动或延迟 最多提前六个月开始 |
| 实时记录 | 可与PC机配合使用，实时监控和记录数据 |
| 存储器 | 4通道：524，032个读数 8通道：262，016个读数 12通道：174，677个读数 16通道：131，008个读数 |
| 个led | 每个通道1个，2个状态LED |
| 阅读率 | 4 Hz每24小时最多读取1 |
| 校准 | 通过软件进行数字校准 |
| 校准日期 | 在设备内自动记录 |
| 电池类型 | 包括9 V锂电池，用户可更换 |
| 电池寿命 | 典型18个月 |
| 数据格式 | 标注日期和时间：°C、°F、K、°R、mV、V |
| 时间精度 | ±1分钟/月 |
| 计算机接口 | USB-A转microUSB电缆（含）;460，800波特 |
| 操作系统兼容性 | Windows XP SP3或更高版本 |
| 软件兼容性 | 标准软件版本4.2.17.0或更高版本安全软件版本4.2.16.0或更高版本 |
| 操作环境 | -20 °C至+60 °C（-4 °F至+140 °F）， 0% RH至95% RH无冷凝 |
| 尺寸 | 4通道：2.70英寸x 7.25英寸x 1.22英寸 (65.6184.2毫米x31.0毫米） 8通道：2.70英寸x 7.25英寸x 1.22英寸 (65.6184.2毫米x31.0毫米） 12通道：2.70英寸x 7.25英寸x 1.68英寸 (65.6184.2毫米x42.7毫米） 16通道：2.70英寸x 7.25英寸x 2.14英寸 (65.6184.2毫米x54.4毫米） |
| 重量 | 4通道：13盎司（368克） 8通道：13盎司（368克） 12通道：20盎司（580克） 16通道：28盎司（800克） |
| 材料 | 黑色阳极电镀铝 |
| 批准 | CE |

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问madgetech.com了解详情。

| 内部通道 |  |
| --- | --- |
| 温度范围 | -20 °C至+60 °C（-4 °F至+140°F） |
| 温度分辨率 | 0.01 °C（0.018 °F） |
| 校准精度 | ±0.5 °C（0 °C至50°C） |

| 远程渠道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 远程通道热电偶类型 | J、K、T、E、R、S、B、N |  |  |
| 热电偶连接 | 母超小型（SMP） |  |  |
| 冷端补偿 | 自动，基于内部通道 |  |  |
| 最大热电偶电阻 | 1000Ω，推荐<100Ω |  |  |
| 热电偶 | 温度范围（°C） | 决议 | 准确度 * |
| J | -210至+760 | 0.1°C | ±0.5°C |
| K | -270至+1370 | 0.1°C | ±0.5°C |
| 不 | -270至+400 | 0.1°C | ±0.5°C |
| E | -270至+980 | 0.1°C | ±0.5°C |
| R | -50至+1760 | 0.5°C | ±2.0°C |
| S | -50至+1760 | 0.5°C | ±2.0°C |
| B | +50至+1820 | 0.5°C | ±2.0°C |
| N | -270至+1300 | 0.1°C | ±0.5°C |

* 24 AWG直径热电偶线规定的

电池泄漏：如果电池被拆开、短路、充电、连接在一起、与旧电池或其他电池混合、暴露在火灾或高温下，电池可能会泄漏、燃烧或爆炸。立即丢弃用过的电池。放在儿童够不到的地方。

订购信息

| TCTempX4 | PN 902169-00 | 4通道热电偶数据记录器，USB-A转micro USB电缆，通用电源适配器 |
| --- | --- | --- |
| TCTempX8 | PN 902171-00 | 8通道热电偶数据记录器，USB-A转micro USB电缆，通用电源适配器 |
| TCTempX12 | PN 902177-00 | 12通道热电偶数据记录器，USB-A转micro USB电缆，通用电源适配器 |
| TCTempX16 | PN 902178-00 | 16通道热电偶数据记录器，USB-A转micro USB电缆，通用电源适配器 |
| U9VL-J | PN 901804-00 | TCTempX系列的替换电池 |

■电话：+86755-84200058■传真：+86755-28225583■E-mail:sales@eofirm.com■http://www.eofirm.com