产品用户指南

要查看完整的MadgeTech产品线，请访问我们的网站madgetech.com。

目录

2产品概述

2安装指南

2设备操作

3设备维护

4需要帮助？

Temp1000IS

内部安全温度数据记录器

产品概述

Temp 1000 IS具有危险场所本质安全认证，符合最新版本：FM 3600、FM 3610、CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0：15、CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11：14

经认证的内部安全：

- I、II、III类，1区，A-G组，-40 °C温度<

+80 °C，T4A

- I、II、III类，2区，A-D、F、G组，-40 °C温度<

+80 °C，T4A

- 温度等级：T4A

操作系统

- 当在危险场所使用时，Temp1000IS应在危险场所变得危险之前安装，只有在该区域不再危险之后才能拆除

- Temp1000IS的最高允许环境温度（在任何情况下）为+80°C。最低额定工作温度为-40 °C。

- Temp 1000 IS仅可与TadiranTL-2150/S电池配合使用。更换任何其他电池将使安全等级无效。

- 电池可由用户更换，但只能在已知无危险的位置拆卸或更换

- 篡改或更换非出厂部件可能会对产品的安全使用产生不利影响，因此禁止使用。 除更换电池外，用户不得维修Temp1000IS。MadgeTech公司或授权代表必须执行产品的所有其他服务。

订购信息

- 902214-00-Temp 1000 IS-1（1英寸探头）

- 902215-00-Temp 1000 IS-2（2英寸探头）

- 902216-00-Temp 1000 IS-5.25（5.25英寸探头）

- 902217-00-Temp 1000 IS-7（7英寸探头）

键环端盖

- 902219-00-Temp 1000 IS-1-KR（1英寸探头）

- 902220-00-Temp 1000 IS-2-KR（2英寸探头）

- 902221-00-Temp 1000 IS-5.25-KR（5.25英寸探头）

- 902222-00-Temp 1000 IS-7-KR（7英寸探头）

配件

- 900319-00-IFC 400

- 900325-00-IFC 406

- 901745-00-Battery Tadiran TL-2150/S

# 安装指南

安装软件

该软件可从MadgeTech网站madgetech.com下载。按照安装向导中提供的说明进行操作。

安装USB接口驱动程序

IFC 400或IFC 406-按照安装向导中提供的说明安装USB接口驱动程序。驱动程序也可以从MadgeTech网站madgetech.com下载。

设备操作

连接并启动数据记录器

- 安装并运行软件后，将接口电缆插入扩展坞（IFC 400或IFC 406）。

- 将接口电缆的USB端连接到计算机上打开的USB端口。

- 将数据记录仪放入扩展坞（IFC 400或IFC 406）。

- 数据记录器将自动出现在

软件中的连接设备。

- 对于大多数应用程序，请从菜单栏中选择自定义启动，然后选择所需的启动方法，

读取速率和适用于数据记录应用程序的其他参数，然后单击开始。（“快速启动”应用最新的自定义启动选项，“批量启动”用于同时管理多个记录器，“实时启动”在连接到记录器时存储数据集。

- 设备的状态将更改为运行或

等待启动，这取决于您的启动方法。

- 断开数据记录器与接口电缆的连接，并将其放置在环境中进行测量。

注：除非启用了用户可选的内存回绕，否则当达到内存结尾或设备停止时，设备将停止记录数据。此时，设备无法重新启动，直到计算机重新装备它

器械操作（已禁用）

从数据记录器下载数据

  - 将记录器放入扩展坞（IFC 400或IFC 406）。

  - 突出显示连接设备中的数据记录器

名单 单击菜单栏上的“停止”。

  - 数据记录器停止后，在记录器突出显示的情况下，单击下载。

  - 下载将卸载并保存所有记录的

设备维护

电池更换

材料：替换电池（Tadiran TL-2150/S）

- 更换电池前，将设备移至非危险位置

- 拆卸和更换蓄电池时，请遵守操作规程

- 拧下数据记录仪底部的螺丝并取出电池。

- 将新电池放入记录器中注意：安装时请注意电池极性是否正确。

- 将盖子拧到数据记录器上。

## O形环

O形圈的维护是正确保养Temp1000IS的关键因素。O形环确保紧密密封，并防止液体进入

设备. 有关如何防止O形环故障的信息，请参阅应用说明“O形环101：保护您的数据”，可在madgetech.com

重新校准

建议每年重新校准要将设备送回进行校准，请访问madgetech.com。

其他服务：

提供定制校准和验证点

要求定制校准选项以满足特定应用需求。 价格和规格可能会有变动。请参阅MadgeTech的条款和条件madgetech.com。

要将设备发送到MadgeTech进行校准、服务或维修，请访问madgetech.com使用MadgeTech RMA流程。

通信

为了确保TEMP1000IS的预期操作，请保持表面没有任何异物或物质。TEMP1000IS的数据通过与IFC 400或IFC 406扩展坞的外部连接下载 用异物覆盖表面（即 校准标签）可能会阻止通信和/或下载过程。

# 产品支持故障排除：

- 请访问我们的在线资源madgetech.com/r。

# MadgeTech 4软件支持：

- 请参阅MadgeTech 4软件的内置帮助部分

- 从madgetech.com下载MadgeTech 4软件手册。

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com■http://www.eofirm.com