Temp1000IS

内部安全温度数据记录器

Temp1000IS是一款内部安全温度数据记录器。 根据最新版FM3600、FM3610，它具有危险场所本质安全认证。该认证使该设备成为EtO灭菌、环境研究和许多其他恶劣环境应用的理想选择

该设备可以直接从您的计算机启动和停止，其小巧，时尚的尺寸使其几乎适合任何地方。Temp1000IS使数据检索快速简便。只需将设备插入IFC 400或IFC 406 USB扩展坞（单独出售），我们的用户友好型软件即可完成其余工作。Temp1000IS的小尺寸该设备具有电池寿命指示器，使用户可以轻松识别低电压并进行更改

电池，如果需要。此功能最大限度地利用您的电池寿命，是一个节省成本的效率。

MadgeTech软件是一款功能强大的分析工具，可从我们的网站madgetech.com。数据可以以图形或表格格式查看，汇总和统计视图可用于进一步分析。

MadgeTech 4软件功能

统计

P

导出到Excel

图表视图

表格数据视图

特征

- 崎岖

- 可重用

- 可编程开始时间

- 316不锈钢外壳

- 用户友好

- 低成本

- 符合CE

- 可选钥匙环端盖

认证的本安

- I、II、III类，1区，A-G组，-40

°C Tamb +80 °C，T4A

- I、II、III类，2区，A-D、F、G组

-40 °C Tamb +80 °C，T4A

- 温度等级：T4A

- CAN/CSA-C22.2 No.粤ICP备16007915号-1

- CAN/CSA-C22.2 No.60079-11：14

好处

- 简单的设置和安装

- 最低限度的长期维护

- 长期实地部署

应用

- EtO灭菌

- 实施HACCP计划

- 食品准备和加工

- 环境研究

- 井监测

- 洗碗机测试

- 危险和敌对环境

- 多图叠加

- 统计

- 数字校准

- 放大/缩小

- 致死率方程（F0，PU）

- 平均动力学温度

- 全时区支持

- 数据注释

- 最小值/最大值/ 均线

- 摘要视图

自动化

监测

- 医疗和制药

Temp1000IS

规格

| 一般 |  |
| --- | --- |
| 启动模式 | 软件可编程立即启动或延迟启动最多提前24个月 |
| 实时记录 | 可与PC机配合使用，实时监控和记录数据 |
| 密码保护 | 是的 |
| 存储器 | 65，280阅读 |
| 环绕 | 是的 |
| 阅读率 | 每秒1次读数，最多每24小时1次读数 |
| 校准 | 通过软件进行数字校准 |
| 校准日期 | 自动记录在设备内并显示在软件 |
| 电池类型 | 包含TadiranTL-2150/S3.6V锂电池，用户可在非危险场所更换 |
| 电池寿命 | 15分钟阅读速率下的典型2 |
| 时间精度 | 25°C时1分钟/月 |
| 数据格式 | 日期和时间戳°C，°F，K，°R |
| 计算机接口 | IFC 400或IFC 406 |
| 操作系统兼容性 | Windows 7或更高 |

规格如有变更，恕不另行通知。适用特定的保修补救限制。 致电（603）456-2011或访问madgetech.com了解详情。

| 温度 |  |
| --- | --- |
| 温度传感器 | 电阻温度检测器（RTD） |
| 温度范围 | -40 °C至+80 °C（-40 °F至+176°F） |
| 温度分辨率 | 0.01 °C（0.018 °F） |
| 校准精度 | ±0.5 °C（0 °C至±55 °C），±0.9 °F（32 °F至131°F） |

| 软件兼容性 | 标准软件版本4.2.19.1或更高版本安全软件版本4.2.18.0或更高版本 |
| --- | --- |
| 操作环境 | -40 °C至+80 °C（-40 °F至+176°F） 0% RH至100% RH（外壳适当密封） |
| 尺寸 | 没有钥匙圈： 1英寸探头：2.66英寸x 0.97英寸直径（67.6 mm x 24.6 mm直径） 2英寸探头：3.94英寸x 0.97英寸直径（100.1 mm x 24.6 mm直径） 5.25英寸探头：7.19英寸x 0.97英寸直径（182.6毫米x 24.6毫米直径） 7英寸探头：8.94英寸x 0.97英寸直径（227.1毫米x 24.6毫米直径） 钥匙圈： 1英寸探头：2.97英寸x 0.97英寸直径（75.4 mm x 24.6 mm直径） 2英寸探头：4.26英寸x 0.97英寸直径（108.3 mm x 24.6 mm直径） 5.25英寸探头：7.52英寸x 0.97英寸直径（200.0 mm x 24.6 mm直径） 7英寸探头：9.26英寸x 0.97英寸直径（235.1毫米x 24.6毫米直径） |
| 重量 | 没有钥匙圈： 1英寸探头：2.1盎司（60克） 2英寸探头：2.4盎司（68克） 5.25英寸探头：2.7盎司（76克） 7英寸探头：2.8盎司（78克） 钥匙圈： 1英寸探头：1.9盎司（55克） 2英寸探头：2.2盎司（63克） 5.25英寸探头：2.5盎司（71克） 7英寸探头：2.7盎司（75克） |
| 材料 | 316不锈钢/Radel |
| IP等级 | IP68 |
| 批准 | CE FM 3600级，最新版本FM 3610级，最新版本CAN/CSA-C22.2No. 60079-0：15 CAN/CSA-C22.2 No.60079-11：14 |

电池损坏：火灾、爆炸和严重烧伤危险。不得短路、充电、强行排放、粉碎、压碎、穿透或焚烧。如果温度超过80 °C（176 °F），电池可能会泄漏或爆炸。

订购信息

| Temp1000IS-1 | PN 902214-00 | 内置安全温度数据记录器，带1英寸探头 |
| --- | --- | --- |
| Temp1000IS-2 | PN 902215-00 | 内置安全温度数据记录器，带2英寸探头 |
| Temp1000IS-5.25 | PN 902216-00 | 带2.25英寸探头的内部安全温度数据 |
| Temp1000IS-7 | PN 902217-00 | 内置安全温度数据记录器，带7英寸探头 |
| Temp1000IS-1-KR | PN 902219-00 | 内置安全温度数据记录器，带1英寸探头和钥匙环端盖 |
| Temp1000IS-2-KR | PN 902220-00 | 内置安全温度数据记录器，带2英寸探头和钥匙环端盖 |
| Temp1000IS-5.25-KR | PN 902221-00 | 本质安全温度数据记录器，配备5.25英寸探头和钥匙环端盖 |
| Temp1000IS-7-KR | PN 902222-00 | 内置安全温度数据记录器，配有7英寸探头和钥匙环端盖 |
| IFC 400 | PN 900319-00 | 带USB电缆的扩展坞 |
| IFC 406 | PN 900325-00 | 6端口，带USB电缆的多路复用器扩展坞 |
| TL-2150/S | PN 901745-00 | Temp 1000 IS和Temp 1000IS-KR的更换电池 |

■电话：+86 755-8420 0058 ■传真：+86 755-2822 5583 ■E-mail:sales@eofirm.com■http://www.eofirm.com